YHDP-1型单相有功电能表

1．用途和适用范围

YHDP-1单相有功电能表是采用大规模集成电路以及SMT先进技术制造的国内新产品，具有高精度、高可靠性、高过载、低功耗、体积小、重量轻等优点。其用途是供计量额定频率为50Hz的单相有功电能。该产品具有485接口（可选配红外模块），电能表内部保存电表电量、编号等信息，可通过掌上抄表器或远程方式方便、准确地抄收电量。

电能表应固定安装在室内或室外具有防雨能力的电表箱内使用，适用于环境温度为-25-+55、相对湿度不超过85%。

本产品采用国家标准GB/T17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》等同国际标准IEC 61036:2000，符合标准中对单相电子式电能表的全部技术要求。通信规约部分符合DL/T645-1997标准相关要求。

2．规格和主要技术参数

2.1规格

| 规格 型号 | 准确度 等级 | 额定电压（V） | 额定电流（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接接通式 （Imax/Ib≤10） | 互感器接通式 |
| YHDP-1 | 1级 | 220 | 2.5（10）—10（100） | 1.5(6)—5（20） |
|  | 2级 |  |  |  |

2.2技术参数

2.2.1. 基本误差（注：Ib为基本电流；In为额定电流。）

| 负载电流 |  | 功率因数 | 基本误差（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接接通 仪表 | 经互感器 仪表 |  | 1级 | 2级 |
| 0.05 Ib | 0.02In | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib-Imax | 0.05In-Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib | 0.05In | 0.5(感性) | ±1.5 | ±2.5 |
|  |  | 0.8（溶性） | ±1.5 | --- |
| 0.2Ib-Imax | 0.1In-Imax | 0.5(感性) | ±1.0 | ±2.0 |
|  |  | 0.8（溶性） | ±1.0 | ---- |

2.2.2电表最大编号位数：12位

2.2.3抄表电量最小单位：0.01kWh

2.2.4起动

在额定电压、额定频率及功率因数为COSф=1的条件，当负荷达到0.004Ib(1级)、0.005Ib(2级)；经电流互感器时0.002In(1级) 0.003 In（2级）时，电能表应能连续计量电能。

2.2.5潜动

当施加115%额定电压，电流回路断开时，在规定的时间内电能表不应产生多于一个的脉冲。

2.2.6平均使用寿命:≥10年

- 要结构和工作原理

电能表采用ABS外壳，酚醛树脂端子座装在表底内。所有电子元器件都安装在PCB板上，步进电机带动计度器工作。锰铜分流器或电流互感器连接在黄铜接线端。铭牌固定在表盖上。表盖用两只普通螺钉和2只特种螺钉（可铅封）固定，端子盖用一只特种螺钉固定，其上可加铅封。

用户消耗的电能，通过对分压器的表内分流或电流互感器上的信号取样，经A/D转换后送到乘法器，乘积信号再送到V/F变换器。输出的快速脉冲供校验用；慢速脉冲一方面去驱动步进电机，带动计度器累计电量，另一方面由MCU进行累加，存储在内部EEPROM中，供485（或红外）抄表用。

- 安装与使用

4.1电能表的电量测试脉冲输出端口如下图所示：

4.2电能表在出厂前经检验合格，并加铅封即可安装使用。

4.3电能表应安装在室内或外具有防雨能力的表箱内，表箱应固定在坚固耐火的墙上，建议安装离地面高1.8米左右。空气中无腐蚀性气体。

4.4电能表应严格按照端子盖上的接线图进行接线，要用铜线或铜接线头引入。

特别注意：各接线柱必须用双螺钉拧紧！

特别注意：严禁在脉冲输出端、485通信口接入220V

5、运输与贮存

5.1电能表运输与拆封应不受到剧烈冲击，并根据GB/T  15464—1995《仪器仪表包装通用技术条件》规定运输和存储。

5.2保存电能表应在原包装内，保存的地方极限环境温度为-25°C—+70°C，相对湿度不超过85%，空气中无腐蚀性气体。

5.3电能表在仓库里储存，应放在台架上，叠放高度不超过6箱，拆箱后，单只包装的电能表叠放高度不超过10只。

6.保证期限

电能表自售出日起一年内，在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂铅封仍完整的条件下，倘发现电能表不符合技术条件所规定的要求时，制造厂给予免费维修或更换。

地址：合肥市绩溪路361号二层

电话：0551-7130258

传真：0551-7130265

E-mail：yinghao361@163.com

http\\ :www.hfyh..com